第二部分   询价内容及要求

采购货物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粮食快速检测及监测分析系统 | 1套 |

附件1、技术参数要求

1、功能要求：粮食快速检测及监测分析系统须满足粮食中真菌毒素、重金属两项的快速检测。

2、技术要求

2.1屏幕：≥电容式触摸屏

2.2操作系统：安卓系统

2.3内存要求

系统内存：≥1G

SD卡内存：≥8G

2.4 传输方式：

曲线传输方式：二维码

数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口

2.5打印功能：内置热敏打印机，可打印检测结果，用户可以通过扫描二维码获取更多样本信息。

2.6、定量检测范围：

黄曲霉毒素B1：0-160ppb

玉米赤霉烯酮：0-1500ppb

呕吐毒素：0-8000ppb

赭曲霉毒素A：0-150ppb

重金属铅：0ppb-400ppb

重金属镉：0ppb-400ppb

2.7、环保要求：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保

2.8、操作简便要求：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。

2.9、结果准确，操作简单，检测迅速（报价产品需具有国家粮食局标准质量中心近三年内出具的评审意见。中标方在签合同前须提供该评审意见原件查验2.9.1、2.9.2条款，否则取消中标资格）。

2.9.1一个样品的真菌毒素含量检测在25分钟之内、重金属铅含量检测在35分钟之内。

2.9.2 准确度要求：玉米黄曲霉毒素B1检测偏差≤15%；玉米呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赫曲霉毒素、重金属镉检测偏差≤10%

2.10、便携性：检测仪完整配套，无需额外配置即可完成检测，搬运便携。

2.11、分析软件：快检过程管理及检测结果分析app软件，支持检测数据实时联网，可实现检测结果上传与管理，便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新。需保证采购方不受产权干扰。

2.12、工作电压：AC 220v

3、配置要求：

3.1便携式试纸条扫描读数仪 1台

3.2 快检过程管理及检测结果分析app软件

3.3粉碎机  1台

3.4电子天平  1台

3.5微型干式加热器  1台

3.6迷你振荡器  1台

3.7迷你离心机  1台

3.8计时器  1台

3.9 20-200ul 移液器1支

3.10 100-1000ul移液器 1支

3.11 检测卡或试剂 1套

4、质量保障：报价产品配套检测卡或试剂须与仪器同品牌。检测卡或试剂应属于粮食行业标准推荐品牌,报价时需提供行业标准证明。

附件2、质量保证与售后服务要求

1. 安装和调试：

1.1 由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装。设备安装调试并经最终验收合格后，交付采购人使用。设备安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

2. 技术培训：中标人免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，并列好计划（对设备的使用操作、设备维护、故障排除、日常保养等方面操作）以备采购人使用，直至能熟练独立操作。

3. 售后服务承诺：

3.1质保期：中标人应提供质量保证和售后服务承诺书。本项目的质量保证期为设备验收合格之日起1年，并提供仪器终身维修服务。在质量保证期内设备发生故障，中标人应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。

3.2 维修服务的响应时间：在福建地区设有常驻维保机构，维修响应时间4小时，到达现场72小时。对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。中标人有对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。中标人在报价文件中必须明确说明服务承诺。

3.3报价人应响应本次采购售后服务要求并在报价文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、报价文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

4.2验收程序和方法

4.2.1出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

4.2.2 中标人自检：货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

4.2.3验收与最终验收：中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，整改不合格的按中标人违约处理。

4.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入报价内）。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。

附件3 商务条件

1、交付地点：按采购人指定地点交货。

2、交付时间：应于合同签订后10个工作日内交货到采购方指定地点。

3、交付条件：验收合格后交付。

4、资金支付方式：设备经验收合格后，由供货方提供设备货款发票，在10个工作日内一次性支付合同货款总金额。

第三部分 报价文件格式

莆田市储备粮管理有限公司粮食检测设备采购项目

项目名称：

报 价 文 件

报价人:                           （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：_______年     月     日

目 录

一、法定代表人资格证明书	1

二、授权委托书（如有）	2

三、 报价一览表	3

四、声明函	4

五、售后服务承诺函	5

### 一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                 。

地    址：                                                 。

姓名：               性别：              职务：            。

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：营业执照复印件和法定代表人身份证复印件

报价人：            (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

### 二、授权委托书（如有）

本人          （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：委托代理人身份证复印件

报价人：                  (盖报价人单位公章)

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：          年     月    日

### 三、 报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 万 仟 佰 拾 元整 （￥： 元） |  |  |  |  |  |

报价人：            (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

### 四、声明函

针对报价人应符合条件在此声明，否则报价视为无效。

报价人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

### 五、售后服务承诺函

报价人在满足第二部分要求的基础上，可以自身条件提供更优售后承诺。

报价人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日